МГТУ им. Н. Э. Баумана
Кафедра ИУ-2

ОТЧЕТ по лабораторной работе «Модуль LabVIEW»

по дисциплине «Расчет и синтез приборов и систем на ЭВМ»

| Выполнили: | Давыдов Даниил Сочнев Михаил |
| --- | --- |
| Группа: | ИУ2-81 |
| Вариант: | 1 |
| Дата: | 10.05.2026 |

| N 1100 | f 25 Гц | dt 0,001 c | Peak 121.21 @ 25.43 Гц |
| --- | --- | --- | --- |

Москва, 2026

# 1. Цель и задача работы

Цель работы - изучить возможности среды LabVIEW при построении виртуальных приборов, организации обмена данными по последовательному интерфейсу RS-232 и обработке измерительного массива.

В работе использовались две программы: «Генератор.vi» и «Управляющее устройство.vi». Генератор формирует сигнал и возвращает данные в ответ на командный пакет, а управляющее устройство задает параметры, принимает массив измерений, выполняет обработку и отображает результат.

# 2. Условия эксперимента и структура обмена

Для выполнения лабораторной работы был принят вариант 1. Основные параметры эксперимента сведены в таблицу 1.

| Вариант | N | Сигнал | Частота | Интервал | Спектр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100 | синусоидальный | 25 Гц | 0,001 с | амплитудный, Peak |

Таблица 1 - Параметры выполнения работы

Обмен данными выполнялся в пакетном режиме: управляющее устройство передает команду, генератор проверяет пакет, формирует требуемое значение сигнала и отправляет ответ. В состав пакета входят стартовый символ, идентификатор устройства, код команды или ответа, данные, контрольная сумма FCS и символ окончания пакета.

| 0x10 | ID | Code | Data | FCS | 0x16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 1 - Упрощенная структура командного/ответного пакета

# 3. Реализация программ

Программы были реализованы по шаблону Standard State Machine. Такой подход позволяет явно разделить этапы работы прибора и корректно завершать выполнение при ошибках COM-порта или ошибках структуры пакета.

Основные состояния конечного автомата

инициализация настроек и открытие COM-порта;

прием командного пакета и проверка его структуры;

формирование сигнала выбранного типа и накопление массива из N измерений;

математическая обработка массива, построение амплитудного спектра и запись TXT-файла;

закрытие COM-порта и завершение работы программы.

В алгоритм добавлена обработка ошибок VISA, проверка символа окончания пакета и контрольной суммы FCS. При возникновении ошибки программа не продолжает вычисления с некорректными данными, а переходит к корректному завершению работы.

# 4. Результаты и анализ

После запуска программ были заданы одинаковые параметры измерений: N = 1100, интервал дискретизации 0,001 с и частота синусоидального сигнала 25 Гц. Генератор использовал порт COM2, управляющее устройство - COM4.

| RMS value 23159,4 | Точек спектра 551 | Шаг частоты 0.908265 Гц | Совпадение TXT да |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2 - Лицевые панели программ после выполнения измерений

Численные результаты по TXT-файлам

Сохраненные файлы Davydov_generator.txt и Davydov_upr.txt содержат результаты спектрального анализа в формате LabVIEW Measurement. Расчетные значения по TXT-файлу приведены в таблице 2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заданная частота сигнала | 25 Гц |
| Ближайший отсчет к 25 Гц | 25.431426 Гц |
| Максимальная амплитуда спектра | 121.214539 |
| Частота максимума спектра | 25.431426 Гц |
| Количество спектральных отсчетов | 551 |
| Совпадение файлов генератора и управляющего устройства | да |

Таблица 2 - Численные результаты обработки спектра

Рисунок 3 - Амплитудный спектр по данным TXT-файла

Максимум спектра получен на частоте 25.43 Гц, что соответствует заданной частоте синусоидального сигнала 25 Гц с учетом дискретного шага спектральной сетки 0.908265 Гц. Основной пик расположен в области 25 Гц, а амплитуды на остальных частотах ниже, поэтому результат согласуется с выбранной формой сигнала.

Сравнение TXT-файлов, записанных генератором и управляющим устройством, показало их совпадение. Это подтверждает, что массивы данных были сформированы одинаково, а обмен между программами прошел корректно.

# 5. Вывод

Исследована работа программ «Генератор.vi» и «Управляющее устройство.vi» при обмене данными через последовательный интерфейс RS-232.

Программы приведены к структуре Standard State Machine, что упростило разделение этапов работы и обработку ошибок.

Для варианта 1 сформирован синусоидальный сигнал с частотой 25 Гц и числом измерений N = 1100.

Амплитудный спектр имеет основной максимум 121.21 на частоте 25.43 Гц, что подтверждает корректность полученного результата.

Сохраненные TXT-файлы генератора и управляющего устройства совпадают, следовательно обмен данными и запись результатов выполнены корректно.